## Sheet1
医用制氧机保养更换标准范围
部件 | 序号 | 保修项目 | 保修事项 | 保养事项 |  | 备注
|  |  |  | 保养时间 | 保养次数
制氧主机 | 1 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 2 | 中间断电器 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 3 | 产氧量及纯度 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 4 | 排水阀 | 检查保修 | 定时检查 | 4次/年
| 5 | 塔体 | 检查保修 | 定时检查 | 4次/年
| 6 | 分子筛 | 检查 | 定时检查 | 4次/年
纯化机 | 7 | 空气进出口压差 | 调试 | 定时检查 | 4次/年
| 8 | 浮球排水器 | 检查 | 定时检查 | 4次/年
| 9 | 风冷凝器 | 定时保养清洗 | 定时检查 | 4次/年
| 10 | 纯化干燥机 | 检查添加 | 定时检查 | 4次/年
| 11 | 压缩机 | 检查，维护 | 定时检查 | 4次/年
| 12 | 13X分子筛 | 定期更换 | 定时检查 | 4次/年
空压机 | 13 | 空气过滤芯 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
| 14 | 油过滤芯 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
| 15 | 油气分离芯 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
| 16 | 冷却油 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
各级过滤器 | 17 | 初级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
| 18 | 中级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
| 19 | 高级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
| 20 | 除菌过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
| 21 | 活性炭过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1-2次/年
PLC | 22 | PLC程序控制 | 故障保修 | 定时检查 | 2次/年
氧控仪 | 23 | 氧纯度检查 | 故障保修 | 定时检查 | 4次/年
流量计 | 24 | 流量计校对 | 故障保修 | 定时检查 | 4次/年
气动阀 | 25 | 阀门动力检查 | 故障保修 | 定时检查 | 4次/年
电子阀 | 26 | 电子阀检查 | 故障保修 | 定时检查 | 2次/年
储气罐 | 27 | 压力表检查 | 故障保修 | 定时检查 | 4次/年
| 28 | 安全阀检测 | 故障保修 | 定时检查 | 4次/年
氧压机 | 29 | 活塞环检查 | 检查及换耗材 | 定时检查 | 4次/年
其它 | 30 | 压力检测 | 检查，维护 | 定时检查 | 4次/年
| 31 | 气密性检测 | 检查，维护 | 定时检查 | 4次/年