## Sheet1
医用空气压缩机保养及保修更换标准范围
部件 | 序号 | 保修项目 | 保修事项 | 保养事项 |  | 备注
|  |  |  | 保养时间 | 保养次数
医用空气压缩机机组 | 1 | 空气进出口压差 | 调试 | 定时检查 | 4次/年
| 2 | 浮球排水器 | 检查 | 定时检查 | 4次/年
| 3 | 风冷凝器 | 定时保养清洗 | 定时检查 | 4次/年
| 4 | 纯化干燥机 | 检查添加 | 定时检查 | 4次/年
| 5 | 压缩机 | 检查，维护 | 定时检查 | 4次/年
| 6 | 13X分子筛 | 定期更换 | 定时检查 | 4次/年
空压机 | 7 | 空气过滤芯 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
| 8 | 油过滤芯 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
| 9 | 油气分离芯 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
| 10 | 冷却油 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
各级过滤器 | 11 | 初级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
| 12 | 中级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
| 13 | 高级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
| 14 | 除菌过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
| 15 | 活性炭过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 1次/年
PLC | 16 | PLC程序控制 | 故障保修 | 定时检查 | 1次/年
气动阀 | 17 | 阀门动力检查 | 故障保修 | 定时检查 | 4次/年
电子阀 | 18 | 电子阀检查 | 故障保修 | 定时检查 | 1次/年
储气罐 | 19 | 压力表检查 | 故障保修 | 定时检查 | 4次/年
| 20 | 安全阀检测 | 故障保修 | 定时检查 | 4次/年
其它 | 21 | 压力检测 | 检查，维护 | 定时检查 | 4次/年
| 22 | 气密性检测 | 检查，维护 | 定时检查 | 4次/年