
心肺功能检测仪参数
	1
	测定功能要求

	1.1
	肺通气功能检查，包括：流速容量环；潮气量；呼吸频率；最大肺活量；用力肺活量；一秒量；二秒量；三秒量；一秒率；通气量；深吸气量；补呼气量；补吸气量；吸气峰值流速；呼气峰值流速；吸气肺活量；呼气肺活量；最大通气量等。

	1.2
	实时气体稀释法法或氦气重复呼吸法或一口气法残气测定，包括RV残气量、FRC功能残气量、TLC肺总量、残总比等。

	1.3
	实时快速一口气法弥散功能检查，包括一氧化碳法TLCOSB弥散量；COHb血红蛋白校正弥散量；KCO弥散率；TLCORB弥散量；FI-CO吸入CO浓度；FRC/TLC功能/肺总量；TLCOC校准(膜)弥散量；VA肺泡通气量；KCOC校准(膜)弥散率；FA-CO呼出CO浓度等。

	1.4
	内呼吸法快速气体稀释法残气测定或氦气重复呼吸法或一口气法残气测定，无需屏气，包括RV残气量、FRC功能残气量、TLC肺总量、残总比等。

	1.5
	快速弥散功能检查，包括一氧化碳法TLCOSB弥散量；COHb血红蛋白校正弥散量；KCO弥散率；TLCORB弥散量；FI-CO吸入CO浓度；FRC/TLC功能/肺总量。TLCOC校准(膜)弥散量；VA肺泡通气量；KCOC校准(膜)弥散率；FA-CO呼出CO浓度等。

	1.6
	支气管药物舒张试验前后肺功能对比检查，包括：药物舒张试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定等。

	1.7
	符合国内及国外肺功能协会的定标法

	2
	检测技术要求

	2.1
	流速传感器或容量传感器

	2.2
	肺功能具有消毒灭菌功能

	2.3
	呼吸流速测量范围：≥0－10L／S

	2.4
	流速传感器，正常使用寿命五年以上

	2.5
	呼吸容积测定范围：≥0-10L

	2.6
	多种气体分析器:采用高精度的体分析器

	2.7
	CO分析器范围：0-0.3% 

	2.8
	CH4分析器范围：0-0.3%

	2.9
	C2H2分析器范围：0-0.3%

	2.9
	环境采样传感器，必须外置在主机箱外，带液晶显示屏

	2.10
	大气压采样传感器：范围200~1400KPa，精度≦0.5%

	2.11
	温度采样传感器：范围-2℃~45℃，精度≦1%

	2.12
	湿度采样传感器：范围0~100%，精度≦1%


PAGE  
1

